附件：基本配置要求及功能

心电监护监测参数:

1.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。

2.采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性，提供彩页或说明书证明文件。

3.提供QRS阈值调节功能，为避免R波幅度较低时误报停搏报警，以及某些高T波和高P被误识别为ORS波群，提供说明书证明材料。

4.心率和呼吸率监测范围:成人10~300bpm，小儿/新生儿:10~350 bpm，提供说明书证明材料。

5.支持选配升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，起搏统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

6.提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围:20-300。

7.提供手动、自动、连续、序列和整点5种测量模式，提供说明书或检验报告证明。

8.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围:收缩压25~290mmH。

9.提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。

10.提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围:1-200rpm，提供说明书证明材料。

11.具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落情况下仍能保持监护。

- 12.提供保修年限，每年维保次数、每年校准次数。

- 13.提供仪器的生产日期及使用期限。

- 14.提供仪器出现故障响应及上门检修时限。