[bookmark: _GoBack]附件：基本配置要求及功能
1.驱动系统：微机控制，交流变频电机驱动。
2.控制系统：屏幕显示转速，离心力，时间等，并支持运行过程中任意修改上述参数。
3.升降速控制：提供≥10档可选的升降速曲线，以满足不同实验样品的分离需求。
4.★减震降噪：设有专用减震装置，最高转速运行时整机噪音＜58dB （需提供低噪音相关专利证书或等效证明文件）。
5.★安全报警：具备超速、超温、不平衡等自动检测与报警功能，确保设备及操作人员的安全。
6.最高转速≥6000r/min，转速控制精度≤±10r/min。   
7.最大离心力≥4750xg。    
8.定时范围：1s～99min。
9.★外形尺寸：主机外形尺寸长度≤700,宽度≤500，高度≤400mm，重量(不含转头）≤60kg。        
10.★水平转子：配备水平转子及适配器，适用于2-5ml采血管，单次运行可同时离心≥72个样品，并满足以下配置要求：72*2-5ml采血管，转速≥4000r/min，离心力≥2770xg （需提供彩页和技术参数进行作证）。
11.配套附件：有产品说明书、拆卸工具、电源线。
12.提供仪器生产日期、使用期限等。
13.提供年度维保次数、维保校准次数、维保收费标准。
14.提供故障响应时长，上门检修时限。






