附件：基本配置要求及功能

一、基础性能：

1、检测原理：光电比色法

2、检测速度：≥500条/小时

3、试纸感应：精准识别数量，感应准确率100%，无漏测、错侧。

4、工作模式：自动连续测试+单条手动测试双模式

二、试纸与检测项目

1、适配要求：提供全系列兼容试纸型号及检测项目明细；支持11-14项核心项目（含尿胆原、胆红素等11项常规必备）。

三、核心性能：（符合YY/T 0475-2011）

1、携带污染:高浓度阳性样本后测阴性样本，除比重、pH外项目无阳性结果

2、重复性：标准灰度条重复检测CV≤1%

3、稳定性：开机8小时内灰度条检测CV≤1%

四、系统与数据

支持LIS/HIS无缝对接，结果自动上传

五、耗材与合规

1、成本与耗材：提供单测试成本核算表及易耗品清单（包括但不限于质控液、热敏打印纸、各型号试剂规格、适用场景及价格等）。

2、合规要求：符合国家医保及监管部门要求，提供仪器生产日期、使用期限等。

六、售后服务：

1、提供每年维保次数、每年校准次数以及收费标准。

2、提供故障响应及上门检修时限。